附件1：

用户需求书

总则

1、成交供应商必须按国家、行业的标准及采购文件的要求对本项目提供相应的货物及服务。

2、《用户需求书》中凡有“★”标识的内容条款(如有)被视为实质性响应项目、指标；响应供应商必须对此做出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离将被视为无效响应。凡有“▲”的内容（如有）为重点评审项目，供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3、本项目由成交供应商负责采购文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。响应报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减；若响应报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在响应报价中，成交后不作任何调整，采购人将不再支付任何费用。

4、本项目不接受联合体响应、不允许转包或分包。

- 一、项目概况：

（一）项目名称：中山市东凤人民医院中央监护系统采购

（二）采购清单：

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央监护系统 | 1 | 套 | 9.9 |

二、配置要求

▲1、由中央监护仪（含中央监护系统）、动态多参数遥测监护仪组成；系统能同时混合无线接入多参数监护仪、动态遥测多参数监护仪。

2、中央监护仪须同时联网并实现单屏显示16床信息、双屏显示32床信息的功能。

3、具体配置见参数要求。

- 三、中央监护仪（含中央监护系统）参数

- （一）硬件配置

1、组成：中央监护仪系统软件、联网控制器（有线/微功率无线联网适配器）。

2、计算机主机一台：四核i3CPU≥2.6G，8G内存，500G硬盘。

3、显示器一台：配置≥23.8”液晶显示器。

4、打印机一台：配置激光打印机。

（二）中央监护系统参数

1、产品适用范围：中央站可对患者心电（心率）、脉搏、血压、血氧、呼吸、体温等生理信息监测，双有创血压，呼吸末CO2。

2、具备全中文操作界面。

3、须同时具有全数字无线遥测联网通信模式、有线联网通信模式，支持远程通信拓展模式通讯能力，实现多种不同联网模式的监护设备的实时联网，并可同屏显示。

4、中央站与床边机或遥测监护仪可实现有线/遥测/远程联网，双向识别、双向通讯、双向操作功能（中央站可控制床边机病人信息、启停血压测量、调整血压测量间隔时间，调整心电导联、增益、滤波方式，控制报警参数范围和级别等）。

5、具有对无线联网设备在线设置与测试：多频点，设备号，信号场强等功能。

6、可实现重点监护显示，在一屏同时显示：全参数波形，半小时短趋势图，多参数数字显示。

7、遥测距离：建筑物内最大遥测距离可扩展至≥200米，明视距离≥500米。

8、具备对全部参数进行报警设置及声光双重报警。

9、具有双向通信，实现监护仪心电导联切换功能。

10、具有1-240分钟多时段间隔定时启动监护血压功能。

11、可实现患者信息管理，同一患者不同病床之间自由转换，具有患者信息建档、查询、编辑、调用和比较功能。

12、可实现多画面同步切换组合显示功能，≤72床显示（多屏）。

13、须实现心电波形存储≥72小时，报警事件存储≥720条 ，全参数趋势回顾≥30天，全信息数据存储≥20000例病人。

14、可实现分时打印、连续打印、当前心电波形打印及全屏心电波形打印功能。

15、可实现全信息心电波形编辑功能，心律失常自动筛选与编辑功能，单次打印最多可对20段以上心电波形进行预览编辑及打印功能。

▲16、产品有效期≥10年（提供说明书复印件并加盖供应商公章）

- 四、动态多参数遥测监护仪参数

- （一）功能要求

1.可实现心电、心率。

2、电池工作：功耗低, 连续使用≥48小时 ，2节5号AA电池供电。

- 3、具有护士呼叫功能。

- ▲4、TDMA数字通信、数据传输可靠。

- 5、遥测频率≥25个遥测频率可供选择。

- 6、具有软件校准功能。

▲7、产品有效期≥10年（提供说明书复印件并加盖供应商公章）

8、数量：6台

（二）性能指标

1.心电

1）心率测量范围及精度：(27-300)次/分；精度：±3次/分

- 五、中央监护仪配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央监护仪 | 台 | 1 | 含电脑、打印机、显示器 |
| 2 | USB线 | 条 | 1 |  |
| 3 | 电源线 | 条 | 1 |  |
| 4 | 说明书 | 本 | 1 | 含保修卡 |
| 5 | 软件光盘 | 张 | 1 |  |

- 六、单台动态多参数遥测监护仪配置清单（单参数）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态多参数遥测监护仪 | 台 | 6 |  |
| 2 | 心电导连线 | 套 | 6 |  |
| 3 | 电池 | 个 | 12 |  |
| 4 | 背包 | 个 | 6 |  |
| 5 | 说明书 | 本 | 6 | 含保修卡 |

七、商务要求

（一）主要商务要求

| 标的提供 的时间 | 自合同生效之日起30日。 |
| --- | --- |
| 标的提供 的地点 | 采购人指定地点。 |
| 投标 有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。 |
| 付款方式 | 本合同的款项以人民币电汇方式支付，合同设备到甲方指定地点交付并完成安装，验收合格后，乙方须提交以下资料给甲方：（1）经甲乙双方签字的验收单；（2）合同全额正规发票；(3)合同复印件。 甲方收齐上述资料后30个自然日内支付合同款项。 |
| 验收要求 | 供应商将货物送到采购人指定地点，安装调试后按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。 |
| 履约 保证金 | 不收取。 |
| 报价说明 | 供应商的报价包括但不限于设计、设备制造、包装、仓储、运输、装卸、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用，并对所有内容进行一次性报价。 |

- （二）其他商务要求

| 内容 明细 | 内容说明 |
| --- | --- |
| ### 质量保证及售后服务 | 1.供应商提供的货物是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家相关标准、行业标准及项目要求。 2.设备保质保用期2年（用户单位验收合格之日起计算）。保质保用期内非采购人的人为原因而出现产品质量及问题，由成交人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。成交人应在收到采购人通知后24小时内派员到现场维修。 3.货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行终身维护。 4.所有保修服务方式均为成交人上门保修或免费更换，即由成交人派员到采购人设备使用现场维修更换，由此产生的一切费用均由成交人承担。 5.因设备的质量问题而发生争议，由广东省或中山市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由成交人承担。 |
| 安调试培训 | 1.成交人负责合同项下的安装调试，一切费用由成交人负责。 2.成交人安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。 3.成交人对安装现场承担安全管理责任，现场安装施工人员的安全由成交人自行负责，安装过程中由于成交人原因所造成的一切安全责任事故由成交人承担。 4.安装完毕后成交人应负责对场所进行清场，否则采购人有权自主采取措施并要求成交人承担相应费用。 5.成交人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按双方协商安排。 |
| ### 违约与处罚 | 1.成交人未能按时交货，每拖延一天，须向采购人支付合同金额的 0.5‰ 的违约金，违约金总金额不超过合同总价 20% 。 2.成交人交付的货物不符合合同规定的，采购人有权拒收，成交人向采购人支付合同金额 5% 的违约金。因此导致采购人遭受损失（包括但不限于实际损失，预期利益损失，为维护其合法权益而支付的鉴定费、审计费、律师费、差旅费等费用）的，成交人应对采购人承担赔偿责任。 3.成交人逾期超过 7 日未能交付货物，则向采购人支付合同金额的 5% 的违约金，同时采购人有权单方解除合同。 4.因成交人设备自身或安装不善等原因发生事故造成采购人或第三方损害的，成交人应直接承担由此产生的一切责任。 |